采购项目需求

# 一、全自动热解析管液体标样制备器（1套）

1.配置：

1.1主机:

全自动热解析管液体标样制备器主机1台

进口样品进样针2支

多位样品进样盘1个

断气保护模块（出厂内置） 1套

方法集应用软件（出厂内置）1套

安装附件包 1套

电源适配器以及操作说明书各1套。

1.2配件

- 标准物质：针对《固定污染源废气 挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附/气相色谱-质谱法》（HJ 734-2014）配制的24种挥发性有机物混合标准溶液2000ug/mL 10支;

- 甲醇中三甲苯标准溶液1000ug/mL，（其中1,2,3-三甲苯、1,2,4-三甲苯、1,3,5-三甲苯各10支）；

- 三甲苯纯物质（1,2,3-三甲苯、1,2,4-三甲苯、1,3,5-三甲苯各10支）；

- 甲醇中三甲苯盲样10支；

- 市售有证内标溶液（挥发性有机物分析专用）2000ug/mL 5支；

- 技术要求：

2.1主机：

2.1.1可以实现一次对至少6 根热脱附管标样自动配置（液体标样打入热脱附管），无需人为参与，只需把瓶子和管子放进相应位置，标样制备过程实现自动洗针、排气泡、取样、进样、吹氮气。

2.1.2可以实现液体内标全自动打到热脱附管，并自动实现进样、洗针和吹氮气等步骤。

2.1.3触摸屏控制操作面板，一次可放置至少 6 瓶标样和 6 根吸附管，实现一打一、一打多两种进样方式，操作方便。

2.1.4可以实现10 个不同量程进样针的独立校准，每个点都可以独立校准并保存校准数值。

2.1.5内置测试参数界面，可自行修改取样速度以及洗针次数等参数，优化参数达到满足不同标准曲线的配置方法。

2.2适配性

2.2.1必须能匹配德国Gerstel公司型号TDS3热脱附仪的解析管，满足的吸附管规格：长度约180mm，外径约 6mm。

2.2.2适用于DB 44/814-2010(附录D)、 HJ644-2013、 HJ734-2014、GB50325-2020、GB18883-2002 等 VOC 监测标准中关于热脱附标样的制备。

2.3重现性及线性

2.3.1热脱附标样的制备过程中， 各吸附管的气路系统不受吸附管阻力影响而且整体稳定控制，相互不受影响，实现同时吹相同流量的气体。

2.3.2重现性 RSD<3%，并提供数据报告。

2.3.3标准曲线线性能达到0.999以上，此为仪器验收指标。

2.4售后服务：

2.4.1仪器保修期自验收合格日起 12 个月，保修期内维修和服务免费（易耗品除外），终生维修。若仪器在保修期内，出现产品质量问题，更换新机。

2.4.2厂家工程师应协助用户建立好仪器日常的维护，并定期回访，保修期内免费回访不少于2次，协助用户校准仪器，指导培训检验分析，正确维护保养技术。

2.4.3免费提供仪器使用培训服务不少于2次。

2.4.4为确保厂家能及时响应使用方提出仪器使用、日常应用分析、故障报修的问题，在广东省设有办事处，并派有常驻客服工程师。

2.4.5提供仪器使用说明书1份、方法验证报告1份。

# 二、VOCs采样管老化器（1台）

1.配置：

1.1主机：

老化器主机1台

1.2配件

载气过滤头4个
电源线1根

卡套接头1个

卡套1个

保险丝1个

氟胶O型密封圈50个

2.技术要求

2.1适配性：必须能匹配德国Gerstel公司型号TDS3热脱附仪的解析管。

2.2工作温度：老化最高温度应达到320℃以上，控温精度≤±2℃。

2.3流量精度：最大载气流量至少能达到100mL/min，流量精度能达到2%。

2.4老化数量：能同时对至少20根解析管进行老化，且能确保每根老化的解析管内的流量稳定一致。

2.5本底要求：每根吸附管老化后，其本底值要低于我们现用的VOCs方法标准的检出限，如《环境空气 挥发性有机物的测定 吸附管采样-热脱附/气相色谱-质谱法》（HJ644-2013）。

2.6安全性：能识别并自动关闭未安装解析管的通道载气，解析管的出口端为非敞开式。

2.7载气过滤头：规格为1/8，氮气专用。

2.8售后服务：

2.8.1产品质保期应不少于自产品验收合格之日起12个月。

2.8.2保修期内维修和服务免费（易耗品除外），终生维修。若仪器在保修期内，出现产品质量问题，更换新机。

2.8.3产品在后期使用过程中，提供必要的技术支持。

2.8.4提供产品使用说明书、产品出厂合格证书、产品检验报告各1份。

- VOCs气袋采样设备（3套）

1.配置：

1.1主体:

真空箱采样器

烟气采样管

1.2配件：

活性炭过滤器

移动电源

充电器

硅胶直角弯头

注射器连接管

Teflon连接管（不少于10米）

样品保存箱（玻璃注射器10位保存箱、玻璃注射器20位保存箱、气袋避光保存箱各1套）

1L聚全氟乙烯丙烯（FEP）采样袋1000个

甲烷标气10µmol/mol（含气体、钢瓶、减压阀）2瓶；

甲烷标气16µmol/mol（含气体、钢瓶、减压阀）2瓶；

甲烷标气800µmol/mol（含气体、钢瓶、减压阀）2瓶；

除烃空气（含气体、钢瓶、减压阀）3瓶 ；

2.技术要求：

2.1主体：

2.1.1真空箱：具有避光功能，适用于《固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法》（HJ 38-2017）标准中的气袋采样法。采用真空箱负压进气原理，被动抽取方式实现采集固定污染源废气中非甲烷总烃和TVOCs等各种气体的采样功能，也可应用于气袋法采样。

真空箱负压方式采集气态样品，进样气路与抽气气路隔离不接触，实现零交叉污染采样；

仪器配有采样枪独立加热且温度可控，保证进气气路全程无冷凝水；

气袋完成采样后自动泄压，方便开启上盖；

气袋采样过程中断，真空箱设置有泄压阀可手动泄压，方便开启上盖重新操作；

全透明上盖，方便观察气袋状态；

具有气袋自动清洗功能，无需拔插气袋连接管；

仪器可自动检测气密性，在高低温环境下真空箱气密性依然优良；

实时监测真空箱内压力，气袋采满自动停止；

可采用手机或者远程客户端控制采样，并辅助传统按键操作，用户操作多样灵活；

采样速度有5个档位可设置；进样流量不少于2L/min。

适用于1L～3L规格的气袋；

仪器配锂电池，可在无交流电环境下连续工作5小时以上；

2.1.2采样枪：配备加热功能，采样时能加热气体至不低于120℃，温度控制精度为±5℃。

2.1.3密封部件：能确保插袋孔、盖体、真空箱的密闭性。

2.1.4注射器采样转接管，确保采样设备能使用气袋和注射器采样。

2.1.5 气袋保存箱：具有避光功能，能同时放置不少于6个采集样品后的1L气袋。

2.1.6样品保存箱（10位）：具有避光功能，保存箱能同时存放10位玻璃注射器采样器，注射器容积不小于100mL、且是采集样品后的玻璃注射器采样器。

2.1.7样品保存箱（20位）：具有避光功能，保存箱能同时存放20位玻璃注射器采样器，注射器容积不小于100mL、且是采集样品后的玻璃注射器采样器。

2.1.8采样袋：气袋材质的VOC本底值需经我方验证确认，确保满足HJ732,HJ734,HJ604,HJ38标准要求。厚度不少于100微米，规格1L；使用温度可满足-240℃至205℃。具备PTFE特氟龙阀门，便捷开启或关闭阀门。

2.1.9标准气体的有效期应不少于10个月。

2.2售后服务：

2.2.1仪器保修期自验收合格日起 12 个月，保修期内维修和服务免费（易耗品除外），终生维修。

2.2.2产品在后期使用过程中，提供必要的技术支持。

2.2.3提供产品使用说明书、产品出厂合格证书。

- VOCs设备后备电源（1台）

1.配置：

后备电源1台

2.技术要求：

- 设备功率至少满足15KVA,12KW的要求

- 功率因数：0.8

- 输入标称电压：380VAC,50HZ

- 输入电压范围在304-478VAC；

- 输出电压：220±2%VAC,50HZ。

- 可满足同时供电2台气质联用仪和1台气相色谱仪正常运行2小时。

- 气质联用仪零配件（1套）

1.配置：

- 热脱附仪1个（Gerstel TDS3）

- CIS 3衬管1包(Glass liners CIS 3, filled with Tenax, package of 5 ）

1.3热脱附仪O型圈1包（Maintenance kit for TDS A-locking cone）

1.4色谱柱1套（DB-624气相毛细管柱，规格：60mx0.25mmx1.4um）

1.5FID点火线圈接线1根

1.6岛津原装的微量注射器25uL 1支；

1.7岛津原装的微量注射器50uL 1支；

1.8岛津原装的微量注射器100uL 1支；

1.9岛津原装的微量注射器500uL 1支；

1.10抽湿装置2台

2.技术要求：

- 热脱附仪需满足Gerstel TDS3要求，与我方现有仪器实现无缝联用；

- CIS 3衬管含Tenax填充材料；

- O型圈需满足TDS A-locking cone要求；

- FID点火线圈接线：需匹配岛津气质联用仪使用，与我方现有仪器实现无缝联用；

- 色谱柱：DB-624 气相毛细管柱，规格：60mx0.25mmx1.4um

- 油泵：需匹配岛津气质联用仪使用，与我方现有仪器实现无缝联用；

- 抽湿装置适用于实验室内，除湿量可满足10公升/日。

- VOCs吸附管（20根）：

1.配置：

1.1适用于《固定污染源废气 挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附/气相色谱-质谱法》（HJ 734-2014）的组合1吸附管10根

1.2适用于《固定污染源废气 挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附/气相色谱-质谱法》（HJ 734-2014）的组合3吸附管10根

2.技术要求：

2.1能匹配德国Gerstel公司型号TDS3热脱附仪使用；

2.2适用于《固定污染源废气 挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附/气相色谱-质谱法》（HJ 734-2014）要求。