采购需求

# 一、采购项目内容：

# 臭氧监测仪器1台，仪器性能测试报告1份。

二、技术指标要求

1 设备用途：用于空气中臭氧浓度的监测

2 配置要求：含主机、颗粒物过滤器、过滤滤膜等

3 技术等级：49i

4 分析方法：紫外吸收法

5 测量范围：0～0.5µmol/mol

▲6 零点噪声：≤0.1nmol/mol（需提供由制造商盖章确认的环境保护部环境监测仪器质量监督检验中心出具的有效期内检测报告复印件加盖制造商公章，多个样本参与检测的，以测量值较差的检测数据作为响应依据）

▲7 最低检出限：≤0.2nmol/mol（需提供由制造商盖章确认的环境保护部环境监测仪器质量监督检验中心出具的有效期内检测报告复印件加盖制造商公章，多个样本参与检测的，以测量值较差的检测数据作为响应依据）

▲8 量程噪声：≤0.7nmol/mol（需提供由制造商盖章确认的环境保护部环境监测仪器质量监督检验中心出具的有效期内检测报告复印件加盖制造商公章，多个样本参与检测的，以测量值较差的检测数据作为响应依据）

9 示值误差：≤±0.4%F.S.

▲10 20%量程精密度：≤0.3nmol/mol（需提供由制造商盖章确认的环境保护部环境监测仪器质量监督检验中心出具的有效期内检测报告复印件加盖制造商公章，多个样本参与检测的，以测量值较差的检测数据作为响应依据）

11 80%量程精密度：≤0.5nmol/mol

▲12 24h零点漂移：≤±0.2nmol/mol（需提供由制造商盖章确认的环境保护部环境监测仪器质量监督检验中心出具的有效期内检测报告复印件加盖制造商公章，多个样本参与检测的，以测量值较差的检测数据作为响应依据）

13 20%量程漂移（24小时）：≤±2nmol/mol

14 80%量程漂移（24小时）：≤±3nmol/mol

15 响应时间：≤180秒

16 长期零点漂移：≤±1.0/7dnmol/mol

17 长期量程漂移：≤±10/7dnmol/mol

▲18 光室数量：>1个（提供产品结构图佐证）

▲19 检测器数量：>1个（提供产品结构图佐证）

20 数据输出：可选电压、RS232/RS485、TCP/IP、10 状态继电器以及电源故障指示

▲21 精确度：≤1ppb（提供官网截图及链接）

▲22 线性度：±1% 满量程（提供官网截图及链接）